# 10 bonnes raisons d’avoir un ENMG faussement pathologique (potentiellement lourd de conséquences)

## Raison clinique (EMG reste un examen subjectif)

L’ENMG ne doit pas être utilisée pour confirmer les données cliniques ou paracliniques connues

- Tracé neurogène (hernie discale à l’imagerie)

- Fibrillations vs activité de plaque motrice ou d’insertion (clinique évocatrice de SLA)

### Rester objectif, ne pas surinterpréter

### Clinicien ( EMGiste

## Raison technique

Le matériel utilisé est défectueux ou utilisé de façon inadéquate.

  - Aiguille, détection, stimulation

  - Calibration

  - Filtres (filtre passe-haut : 2 Hz pour la neurographie,  20 Hz pour l’EMG)

  - Inversion cathode/anode ; allongement de la latence

  - Mauvaise fréquence de digitalisation du tracé : perte de précision par une durée d’analyse trop longue (exemple)

### Vérifier au moins 1 fois par an la calibration

### En l’absence de réponse évoquée, faire un test sur soi-même

## Raison anatomique

- Oedèmes, et tissus adipeux (l’amplitude des potentiels diminue avec le carré de la distance)

- Anastomose de Martin-Gruber (à ne pas prendre pour un BC au coude)

- Agénésie musculaire ou nerveuse constitutionnelle (pédieux, branche cutanée dorsale de la main)

### Connaître ces pièges

  - Les anomalies enregistrées doivent expliquer les plaintes

### Ne pas interpréter une anomalie isolée

## Raison méthodologique

  - Stimulation nerveuse : trop faible (erreur d’amplitude, fausse impression de BC, décrément)

  - Détection : en dehors de la zone des plaques motrices, à distance du nerf

  - Electrode-aiguille : en dehors des unités motrices (amplitude réduite)

  - Erreur de mesure : distance entre stimulation et détection, taille

  - Onde F : latence minimale n’est interprétable que si un minimum d’ondes F (au moins 7/20)

  - …

### Devant un résultat hors normes, remettre en cause la méthode avant de considérer qu’il s’agit d’un résultat pathologique

## Raison statistique

Faux-positifs

  - Les valeurs normales ne sont pas parfaitement distinctes des valeurs pathologiques. Dans la zone de chevauchement, il y a des faux positifs.

  - Plus la limite de normalité est peu sévère (m ± 1,96DS) et plus il y a de faux positifs (bonne sensibilité, mauvaise spécificité)

  - Pour chaque paramètre mesuré, il y a environ 2,5 à 5% de chance d’avoir un faux-positif

  - Eviter de parler de pathologie sur base d’un seul paramètre hors-normes

## Raison physiologique

- Extrémités froides : ralentissement de la conduction nerveuse

- Absence physiologique de réponse H

- Raison infraclinique

- L’existence d’une atteinte du SNP infraclinique n’explique pas forcément les plaintes (exemple : un SCC infraclinique n’explique pas forcément des plaintes de NCB)

- Raison d’inadaptation aux normes

- Tailles et âges extrêmes : les normes ne sont pas adaptées aux extrêmes

- Utilisation des normes d’un autre laboratoire

- Raison extra-neurologique ou extra-SNP

- Amyotrophie de non-usage : réduction d’amplitude des réponses motrices évoquées

- Rupture tendineuse (exemple coiffe des rotateurs) : tracé appauvri sans caractéristique neurogène (truc : stimulation par une aiguille intramusculaire induit une contraction musculaire visible cliniquement)

- Altération des ondes tardives : atteinte pyramidale (H et F, atteinte cordonale postérieure (H)

- Diminution du recrutement volontaire : atteinte centrale, conversion, simulation

- En raison d’une mauvaise interprétation

- Ralentissement de la conduction nerveuse : perte axonale

- Réduction d’amplitude des réponses évoquées : myélinopathie, BC distal

- Décrément lors de la SNR : dénervation/réinnervation

- Tracé pseudo-myogène : pathologie motoneuronale très évolutive

- Tracé neurogène ; myosite à inclusions

- Se méfier des séquelles d’atteinte nerveuse antérieure, notamment traumatique, qui n’explique pas les plaintes actuelles

- Il faut parfois rester descriptif